ARSENIK (As)

1. Characteristic Mass : 32-48pg / 0.0044A-s
2. Sensitivity Check Std 2 : 0.0088-0.132A-s
3. R2 : Not less than 0.995
4. Slope : 0.00178-0.00290
5. Calibration QC Check : 85-115 %

PLUMBUM (Pb)

1. Characteristic Mass : 24-36pg / 0.0044A-s
2. Sensitivity Check Std 2 : 0.12-0.18A-s
3. R2 : Not less than 0.995
4. Slope : 0.00213-0.00289
5. Calibration QC Check : 85-115 %

KADMIUM (Cd)

1. Characteristic Mass : 1.04-1.56pg / 0.0044A-s
2. Sensitivity Check Std 2 : 0.104-0.156A-s
3. R2 : Not less than 0.995
4. Slope : 0.05031-0.07556
5. Calibration QC Check : 85-115 %