## Report
VERIFIKASI BULB PIPET/ VERIFICATION OF BULB PIPETTE
1 | Informasi Bulb Pipet Yang Diuji / Information of the Unit under Test (UUT):
No. Siri / Serial Number
| Kelas / Class | Kelas A / A Class |  |  | Kelas B / B Class
| Bahan / Material | Kaca / Glass |  |  | Plastik / Plastic
| Kapasiti Nominal / Nominal Capacity | [10 empty] | mL
| Had Tolerans / Tolerance Limit | BP | ISO | Sijil Kalibrasi/Calibration Certificate |  |  |  |  | Inskripsi/Inscription
mL
| Jenis Alat Volumetrik / Type of Volumetric Apparatus | IN (to contain) |  |  | EX (to deliver)
2 | Pemeriksaan Visual / Visual Inspection:
| Kebersihan / Cleanliness | Bersih / Clean |  |  | Tidak Bersih / Not Clean
| Keadaan Bahagian Dalam / Inner Surface Condition | Memuaskan / Satisfactory |  |  | Tidak Memuaskan / Not Satisfactory
[5 empty] | Sebab / Reason |  | Fros / Frosting
Calar / Scratch
| Graduasi dan Inskripsi / Graduation and Inscription | Dapat Dibaca / Readable |  |  | Tidak Dapat Dibaca / Unreadable
3 | Peralatan / Equipment:
1 | Alat Penimbang / Weighing Balance
Berat Minima / Minimum Weight
Tarikh Kalibrasi Terakhir / Latest Calibration Date
| Resolusi Minima / Minimum Resolution | 100 uL < V ≤ 10 mL |  |  | 11 mL <V < 1000 mL |  |  | 1000 mL ≤ V ≤ 2000 mL
|  | 0.0001 g |  |  | 0.001 g |  |  | 0.01 g
B | Termometer / Test Thermometer
Tarikh Luput Sijil Kalibrasi / Calibration Cert. Expiry Date
Tarikh Verifikasi Terakhir / Latest Verification Date
A | Termohigrometer / Thermohygrometer
Tarikh Luput Sijil Kalibrasi / Calibration Cert. Expiry Date
Tarikh Verifikasi Terakhir / Latest Verification Date
4 | Ujian Gravimatrik / Gravimetric Test:
| Kelembaban Relatif / Relative Humidity |  |  | % | Suhu Bilik / Room Temperature | [6 empty] | o c
| Suhu Air / Water Temperature | Sebelum / Before |  |  | Selepas / After |  |  | Purata / Mean
| (Suhu Selepas - Suhu Sebelum: ± 0.5 o c) (Temp. After - Temp. Before: ± 0.5 o c) | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | o c
| Suhu Air Yang Dibetulkan / Corrected Water Temperature |  |  | o c | Faktor Z / Z Factor |  |  | #N/A
|  |  | Nilai Timbangan / Measurement Value ( g ) | [7 empty] | Slip Karbon / Carbon Slip
|  |  | No. Timbangan / No. Measurement |  |  | Berat / Weight
X1
X2
X3
X4
X5
| Purata / Mean |  |  |  |  | #DIV/0!
| Purata Isipadu / Average Volume |  |  |  |  | #DIV/0!
| Ralat yang dijumpai / Error Found |  |  |  |  | #DIV/0!
| Had Tolerans / Tolerance Limit |  |  |  |  | 0.02
| KEPUTUSAN / RESULT |  |  |  |  | #DIV/0!
| Penganalisa/Analyst: |  | Penyemak 1/Checker 1: | [6 empty] | Penyemak 2/Checker 2:
| Tarikh/Date: |  | Tarikh/Date: | [6 empty] | Tarikh/Date:

## 181248258
Additional Document/ Worksheet
GENERATION OF LINEARITY EQUATION FOR ACTUAL TEMPERATURE READING
ID of Test Thermometer |  | 181248258
Certification Number |  | MSRP21050555 | Calibration Due Date |  | 2023-05-09
| Test Thermometer Temperature Reading (°C) | Correction | Actual Temperature Reading (°C)
| 20.2 | -0.2 | 20
| 25.3 | -0.3 | 25
| 30.4 | -0.4 | 30
Calculation:
Linearity equation for correction |  | Y = | 0.9804 | X + | 0.1961
X = Test Thermometer Reading; Y = Actual Temperature Reading
Test Thermometer Temperature Reading (°C)
Actual Temperature Reading (°C) |  | 0.1961

## 111668831
Additional Document/ Worksheet
GENERATION OF LINEARITY EQUATION FOR ACTUAL TEMPERATURE READING
ID of Test Thermometer |  | 111668831
Certification Number |  | AI.T2209.S0996 | Calibration Due Date |  | 2024-09-07
| Test Thermometer Temperature Reading (°C) | Correction | Actual Temperature Reading (°C)
| 20.2 | -0.2 | 20
| 25.3 | -0.3 | 25
| 30.6 | -0.6 | 30
Calculation:
Linearity equation for correction |  | Y = | 0.9614 | X + | 0.612
X = Test Thermometer Reading; Y = Actual Temperature Reading
Test Thermometer Temperature Reading (°C)
Actual Temperature Reading (°C) |  | 0.612

## Z Factor
Temperature (oC) | Factor Z (mL/g)
15.1 | 1.002
15.2 | 1.002
15.3 | 1.002
15.4 | 1.002
15.5 | 1.002
15.6 | 1.002
15.7 | 1.002
15.8 | 1.0021
15.9 | 1.0021
16 | 1.0021
16.1 | 1.0021
16.2 | 1.0021
16.3 | 1.0022
16.4 | 1.0022
16.5 | 1.0022
16.6 | 1.0022
16.7 | 1.0022
16.8 | 1.0023
16.9 | 1.0023
17 | 1.0023
17.1 | 1.0023
17.2 | 1.0023
17.3 | 1.0024
17.4 | 1.0024
17.5 | 1.0024
17.6 | 1.0024
17.7 | 1.0024
17.8 | 1.0025
17.9 | 1.0025
18 | 1.0025
18.1 | 1.0025
18.2 | 1.0025
18.3 | 1.0026
18.4 | 1.0026
18.5 | 1.0026
18.6 | 1.0026
18.7 | 1.0026
18.8 | 1.0027
18.9 | 1.0027
19 | 1.0027
19.1 | 1.0027
19.2 | 1.0027
19.3 | 1.0028
19.4 | 1.0028
19.5 | 1.0028
19.6 | 1.0028
19.7 | 1.0028
19.8 | 1.0029
19.9 | 1.0029
20 | 1.0029
20.1 | 1.0029
20.2 | 1.0029
20.3 | 1.003
20.4 | 1.003
20.5 | 1.003
20.6 | 1.003
20.7 | 1.003
20.8 | 1.0031
20.9 | 1.0031
21 | 1.0031
21.1 | 1.0031
21.2 | 1.0031
21.3 | 1.0032
21.4 | 1.0032
21.5 | 1.0032
21.6 | 1.0032
21.7 | 1.0032
21.8 | 1.0033
21.9 | 1.0033
22 | 1.0033
22.1 | 1.0033
22.2 | 1.0033
22.3 | 1.0034
22.4 | 1.0034
22.5 | 1.0034
22.6 | 1.0034
22.7 | 1.0034
22.8 | 1.0035
22.9 | 1.0035
23 | 1.0035
23.1 | 1.0035
23.2 | 1.0035
23.3 | 1.0036
23.4 | 1.0036
23.5 | 1.0036
23.6 | 1.0036
23.7 | 1.0036
23.8 | 1.0038
23.9 | 1.0038
24 | 1.0038
24.1 | 1.0038
24.2 | 1.0038
24.3 | 1.0039
24.4 | 1.0039
24.5 | 1.0039
24.6 | 1.0039
24.7 | 1.0039
24.8 | 1.004
24.9 | 1.004
25 | 1.004
25.1 | 1.004
25.2 | 1.004
25.3 | 1.0041
25.4 | 1.0041
25.5 | 1.0041
25.6 | 1.0041
25.7 | 1.0041
25.8 | 1.0043
25.9 | 1.0043
26 | 1.0043
26.1 | 1.0043
26.2 | 1.0043
26.3 | 1.0044
26.4 | 1.0044
26.5 | 1.0044
26.6 | 1.0044
26.7 | 1.0044